OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia:

- Przedmiotem Zamówienia jest dostawa zintegrowanego systemu chromatografii cieczowej z tandemowym detektorem mas typu LC-MS/MS do oznaczenia związków antyoksydacyjnych w żywności funkcjonalnej, z montażem i instalacją u Zamawiającego, zgodnie ze specyfikacją i wymaganiami określonymi w SIWZ.

- Symbol klasyfikacyjny wg Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV: 38432200-4 – chromatografy

- Termin dostawy wraz z montażem i instalacją:

do 6 tygodni od daty podpisania umowy. Ostateczny termin, do którego zamawiający może dokonać odbioru przedmiotu zamówienia to 28 grudnia 2017.

- Miejsce dostawy, montażu i instalacji:

IGHZ PAN, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka; w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga certyfikatów i dopuszczeń dla przedmiotu zamówienia do używania na terytorium Unii Europejskiej, określonych w SIWZ.

- Zamawiający wymaga załączenia do oferty folderów informacyjnych dotyczących  przedmiotu zamówienia (w języku polskim i angielskim), z których wynikać będzie,  iż spełnia on wymagania Zamawiającego określone w zał. nr 1 do SIWZ lub stanowi produkt równoważny w rozumieniu rozdziału 5 pkt 7 SIWZ.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem specyfikacji technicznej:

Chromatograf typu LC MS/MS z pełnym wyposażeniem

Chromatograf LC MS/MS z pełnym wyposażeniem to wielofunkcyjny wielomodułowy zestaw urządzeń z detektorami: masowym typu tripel (MS/MS), w skrócie LC MS/MS, posiadający wielomodułową budowę działającą integralnie ze sobą, ale również z możliwością dokonywania pomiarów z wykorzystaniem tylko wybranych modułów umożliwiającą przygotowanie i wykonanie analiz biochemicznych.

Wymogi graniczne:

- Fabrycznie nowy zestaw aparatury (rok produkcji nie starszy niż 2016) do detekcji sygnałów umożliwiający analizę jakościową i ilościową polifenoli i antocyjanów oraz związków antyoksydacyjnych.

- Wszystkie moduły wchodzące w skład zestawu muszą być fabrycznie nowe i pozwolić na przygotowanie (moduły dodatkowe) i dokonanie oznaczeń (moduły analityczne) w materiale biologicznym szczególnie we krwi, tkankach zwierzęcych, mleku itp.

- Modułowa budowa zestawu umożliwiająca rozszerzenie zestawu o inne podzespoły do oznaczania kolejnych parametrów np. aminokwasów.

- Dostarczony zestaw musi charakteryzować się następującymi parametrami:

  - Moduł chromatografii masowej:

    - Analizator mas typu potrójny kwadrupol w pełni dostosowany do szybkiej chromatografii UHPLC; z dwoma kwadrupolowymi analizatorami mas; ultraszybka cela kolizyjna; zmiana polaryzacji maksymalnie w 15 ms; szybkość skanowania co najmniej 30 000 u/sekundę bez zmniejszenia rozdzielczości przyrządu (co najmniej co 0,1 u); czułość co najmniej 60 000:1 (RMS) dla nastrzyku 1 pg rezerpiny (ESI, dodatnia polaryzacja); rozdzielczość masy co najwyżej 0,7 u (FWHM); zakres mas co najmniej: 10 do 2000 m/z; zakres przepływów ESI co najmniej od 1 µl/min do 2 ml/min; czas pomiaru tzw. „dwell time” nie więcej niż 0,8 ms i czas pauzy tzw. „pause time” nie więcej niż 1 ms; przejścia MRM: nie mniej niż 555 MRM-ów w ciągu 1 s; możliwość ustawienia co najmniej 512 zdarzeń x 32 kanały; stabilność masy co najmniej 0,05 u przez 12 godzin; tzw. „cross talk” nie więcej niż 0,003%; temperatura linii desolwatacyjnej co najmniej 300C; wymiana linii desolwatacyjnej w maksymalnie 15 min bez konieczności wyłączania próżni w przyrządzie; tryby pomiarowe: Q1 skan/SIM, Q2 skan/SIM, MRM, neutral ion scan, prekursor ion scan i product ion scan; ogrzewane źródło jonizacji ESI i APCI; wbudowana w przyrząd pojedyncza trójkanałowa pompa turbomolekularna, pompa rotacyjna o wydajności co najmniej 28 m3/h; oprogramowanie sterujące detektorem mas oraz zestawem UHPLC, umożliwiające automatyczne wyszukiwanie optymalnych warunków pomiaru dla detektora mas podczas nastrzyku wzorca z autosamplera, czas optymalizacji parametrów przyrządu dla pojedynczego związku nie dłuższy niż 6 minut

    - Pompa binarna 2-tłokowa gradientowa z gradientem po stronie wysokiego ciśnienia. Zakres przepływu 0,0001 – 5,000 ml/min. Ilość rozpuszczalników (eluentów) nie mniej niż cztery wraz ze zintegrowanymi wymiarami degazera; ciśnienie pracy co najmniej 66 MPa przy 3,0000 ml/min, precyzja przepływu co najwyżej 0,06% RSD, Możliwość pracy zarówno w trybie szybkiej chromatografii (tzw. UPLC) jak również w trybie klasycznej chromatografii HPLC, automatyczny wbudowany system do przemywania tłoków, wbudowany czujnik wycieku w pompie z sygnalizacją wycieku zarówno dźwiękową, jak i wizualną, Taca na rozpuszczalniki, zintegrowana rozmiarami z innymi modułami systemu + 4 butelki do faz minimum 1 litr (2 komplety) z dedykowanymi uszczelkami i systemami dozującymi eluenty.

    - Moduł dozowania prób typu autosampler na minimum 100 próbek o poj. 1.5 ml, opcjonalnie możliwość stosowania innych wielkości i liczby probówek, dozowanie próby w zakresie 0,1 do 50 µl; współczynnik przenoszenia nie gorszy niż 0,005% o precyzji dozowania 0,2% RSD, system mycia igły dozującej, Termostatowanie próbek w zakresie nie gorszym niż 4-40 stopni C, zestaw dedykowanych 1000 fiolek i z nakrętkami i septami silikon-teflon + 5 000 insertów + 5 000 nakrętek z septami silikon-telon

    - Termostat do kolumn: praca w zakresie od 10C poniżej temperatury otoczenia do 85C, możliwość zainstalowania 6 kolumn jednocześnie wraz z pre-kolumnami, wymuszony obieg powietrza jako system grzania,

    - Moduł kolumnowy nie mniejszy niż 4 kolumny chromatograficzne wraz z uchwytami do przedkolumn i 10 wkładami do przedkolumn dedykowanych do analizy związków antyoksydacyjnych w tym polifenoli i antocyjanów,

    - System sterownia detektorem LC MS nie mniejszy niż

| ATRYBUT | SPOSÓB OKREŚLENIA |
| --- | --- |
| Typ | Komputer stacjonarny |
| Zastosowanie | Komputer główny (spełniający rolę serwera) będzie wykorzystywany dla potrzeb sterowania detektorem LC MS/MS |
| Wydajność obliczeniowa | Komputer powinien osiągać w teście wydajności SysMark2014 SE wynik min. 1100 pkt. |
| Pamięć operacyjna | Pojemność min. 8 GB RAM |
| Wydajność grafiki | Min. karta graficzna zintegrowana |
| Parametry pamięci masowej | Dysk twardy o pojemności min. 500 GB |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa |
| Wymagania dodatkowe | Profesjonalny system operacyjny 64 bit do obsługi całego zestawu, monitor LCD 24'', klawiatura, mysz, nagrywarka DVD, możliwość przenoszenia danych przez porty USB 2.0 i 3.0 |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |

      - Drukarka laserowa kolorowa nośniki papieru od A5-A3, A4 22 kopii na minutę, A3 do 14 kopii na minutę, skanowanie do 160 oryginałów/min., gramatura mediów A5-A3 / 52-300 g/m2, 9-calowy kolorowy panel dotykowy z funkcją “multi-touch”; dupleks dwustronny, pamięć 2 GB, dysk twardy 250 GB i standardowy Gigabit Ethernet

      - Oprogramowanie do pełnego sterowania zestawem i obróbki danych działające w środowisku Windows 7 Professional 64 bity, sterujące całym zestawem, zbierające dane, umożliwiające ich opracowywanie, zgodne z wymogami GMP/GLP, dedykowane do sprawnego działania całego zestawu

      - Oprogramowanie do pełnego sterowania obróbki danych zestawianie wyników ich wizualizacja oraz edycja zgodne z wymogami GMP/GLP

      - Pakiet biurowy w języku polskim umożliwiający cyfrową obróbkę oraz prezentację danych do zainstalowania na trzech stanowiskach;

      - Pakiet obróbki statystycznej pozwalającej m.in. na statystyki opisowe, korelacje, obliczanie statystyk podstawowych w arkuszach, interakcyjny kalkulator prawdopodobieństwa, testy t i inne testy różnic pomiędzy grupami, rozkłady i symulacje, komponenty wariancyjne i model mieszany ANOVA/ANCOVA, ogólna estymacja nieliniowa (oraz szybka regresja logistyczna i probit), modelowanie równań strukturalnych i analiza ścieżkowa (SEPATH) modele GLM, GRM, GLZ, PLS, analizy wielowymiarowe: skupień, czynnikowa kanoniczna, analiza rzetelności i pozycji, drzewa klasyfikacyjne, kalkulator rozkładów prawdopodobieństwa

      - System backupowy danych i sterowania skonfigurowany fabrycznie o parametrach niezbędnych do obsługi całego systemu nie gorszy niż:

| ATRYBUT | SPOSÓB OKREŚLENIA |
| --- | --- |
| Typ | Komputer stacjonarny |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany jako system backupowy oraz do obsługi całego systemu z detektorem masowym |
| Wydajność obliczeniowa | Komputer powinien osiągać w teście wydajności SysMark2014 SE wynik min. 1600 pkt. |
| Pamięć operacyjna | Pojemność min. 16 GB RAM, maks. 64 GB RAM |
| Wydajność grafiki | Komputer powinien osiągać w teście wydajności FutureMark 3dMark min. 15000 pkt. |
| Parametry pamięci masowej | Dwa dyski twarde o pojemności min. 1000 GB (pierwszy dysk) oraz min. 256 GB SSD (drugi dysk) |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa |
| Wymagania dodatkowe | Profesjonalny system operacyjny 64 bit do obsługi całego zestawu, monitor LCD 24'', klawiatura, mysz, nagrywarka DVD, możliwość przenoszenia danych przez porty USB 2.0 i 3.0, wyposażony w niezbędne oprogramowanie sterujące takie jak system główny wraz oprogramowanie biurowe pozwalające na edycję baz, ich tworzenie oraz ich prezentowanie |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |

      - Zestaw not aplikacyjnych związków polifenolowych i antocyjanów pozwalających na oznaczenie w próbach biologicznych;

      - Konieczna współpraca LC M/MS z komputerem poprzez złącze Ethernet (LAN) dające możliwość zdalnego dostępu do aparatu;

      - Oprogramowanie do pełnego sterowania zestawem (LC i MS) i obróbki danych z oprogramowaniem do obróbki widmowej z możliwością tworzenia bibliotek widm, wymagane oprogramowanie umożliwiające automatyczną optymalizację parametrów pracy spektrometru mas dla danej metody oznaczania konkretnego związku, tak aby automatycznie optymalizować parametry fragmentacji dla nowych związków

    - Moduł generowania azotu wraz ze sprężarką powietrza pozwalający na prace całego zestawu bez podłączania butli czy diuarów o wydajność nie mniejszej niż 20 l/min.

    - Butla z argonem oraz odpowiednim reduktorem i pełnym oprzyrządowaniem pozwalającym na właściwą pracę układu MS

    - Moduł zabezpieczający przed niestabilnością sieci energetycznej (możliwość samodzielnej pracy) minimum typu 3000VA, oraz szyną zasilająca przeciwprzepięciowa min. 5 wejść, systemem okablowania pozwalający na sprawne szybkie i bezpieczne użytkowanie wszystkich modułów.

    - Cyfrowe zabezpieczanie:

| ATRYBUT | SPOSÓB OKREŚLENIA |
| --- | --- |
| Typ | Komputer przenośny |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany do cyfrowego zabezpieczenia danych oraz całego systemu sterującego układem MS/MS, pozwalając również na zdalną niezależną obsługę całego systemu oraz statystycznej obróbki uzyskanych danych |
| Wydajność obliczeniowa | Komputer powinien osiągać w teście wydajności SysMark2014 SE wynik min. 1000 pkt. |
| Pamięć operacyjna | Pojemność min. 16 GB RAM max. 32 GB RAM |
| Wydajność grafiki | Komputer powinien osiągać w teście wydajności FutureMark 3dMark min. 15000 pkt. |
| Parametry pamięci masowej | Dwa dyski twarde o pojemności min. 1000 GB (pierwszy dysk) oraz min. 256 GB SSD (drugi dysk) |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa |
| Waga (dotyczy komputerów przenośnych) | Maks. do 3kg |
| Wymagania dodatkowe | Profesjonalny system operacyjny 64 bit do obsługi całego zestawu, nagrywarka DVD, możliwość przenoszenia danych przez porty USB 2.0 i 3.0, czytnik krat pamięci, pakiet biurowy wersja profesjonalna, statystyczny program obróbki danych uzyskanych wyników |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |

  - Moduł chromatografii fluorescencyjnej

    - Detektor fluorescencyjny (FL) zakres spektralny po stronie wzbudzenia i emisji co najmniej 200-750, dokładność długości fali co najmniej ± 2 nm, szerokość wiązki 20 nm, powtarzalność długości fali: co najmniej ±0,2 nm, czułość linii Ramanowskiej wody (S/N) co najmniej 2000:1 wg ASTM i co najmniej 20000:1 względem tzw. „ciemnego szumu”, objętość celki pomiarowej co najwyżej 12 µl, praca do 2 MPa, termostatowana cela pomiarowa, możliwość pracy dwukanałowej, częstotliwość zbierania danych co najmniej 100 Hz, zapasowa lampa ksenonowa

    - Detektor UV-Vis o zakresie, co najmniej 190-700 nm, źródło światła: lampa deuterowa, szerokość szczeliny co najwyżej 8 nm o dokładności długości fali co najmniej 1 nmi o dryfcie co najwyżej 1x10-4 AU/h, liniowość co najmniej 2,5AU, celka detektora termostatowana, wraz z termostatowaną optyką, wbudowane funkcje walidacyjne, cela pomiarowa co najwyżej 12 µl, zapasowa lampa deuterowa

    - Pompa binarna z degazerem zakres przepływu co najmniej w zakresie od 0,0001 do 10,0000 ml/min, system tłoków równoległych o pulsacjach co najwyżej 0,03 MPa, precyzja przepływu co najwyżej 0,06% RSD, dokładność przepływu co najwyżej +/- 1%, objętość skoku tłoka pompy co najwyżej 10 l, wbudowany automatyczny system przemywania tłoków, dokładność ustawienia gradientu co najwyżej +/- 0,5%, wbudowane funkcje walidacyjne, wbudowany czujnik wycieku w pompie z sygnalizacją wycieku zarówno dźwiękową jak i wizualną, Mieszalnik do gradientu: pojemności mieszania: 0,5; 1,7; 2,6 ml, Degazer co najmniej 3 kanałowy: przepływ do co najmniej 10 ml/min na każdy kanał, objętość na każdym kanale co najwyżej 400 µl

    - Taca na rozpuszczalniki zintegrowana rozmiarami z innymi modułami systemu + 4 butelki 1 l

    - Moduł autosamplera zakres pracy, co najmniej pH od 1 do 14, pojemność na co najmniej 70 fiolek o pojemności 1,5-2 ml objętość nastrzyku co najmniej w zakresie 0,1 µl do 100 µl, szybkość nastrzyku wraz z przemyciem igły co najwyżej 10 s, powtarzalność nastrzyku co najwyżej 0,3% RSD, pomiar nastrzykiwanej objętości na tłoku pompy, współczynnik przeniesienia co najwyżej 0,005%, wbudowane funkcje walidacyjne, co najmniej 100 fiolek z septami i nakrętkami

    - Moduł termostatowania kolumn o zakresie pracy od co najmniej 10C poniżej temperatury otoczenia do +85C, pojemność do 6 kolumn, system z wymuszonym obiegiem powietrza, wbudowany w termostat zawór do przełączania 2 kolumn

    - Moduł kolumnowy pozwalający na określenie związków antyoksydacyjnych w tym witamin rozpuszczalnych w tłuszczach wraz z uchwytem do przedkolumn i 10 wkładami do przedkolumny

    - System przełączania mieszaniny dozującej umożliwiający przepływ na wybrane kolumny eliminujący rozkręcanie układu;

    - Wymagane możliwość podłączenie istniejącej derywatyzacji postkolumnowej PCX,

    - Podstawowy zestaw obsługi całego modułu:

| ATRYBUT | SPOSÓB OKREŚLENIA |
| --- | --- |
| Typ | Komputer stacjonarny |
| Zastosowanie | Komputer podstawowy (serwer sterujący detekcją fluorescencyjną) będzie wykorzystywany do obsługi detektora fluorescencyjnego oraz przekazu danych do systemów backupowych |
| Wydajność obliczeniowa | Komputer powinien osiągać w teście wydajności SysMark2014 SE wynik min. 1100 pkt. |
| Pamięć operacyjna | Pojemność min. 8 GB RAM |
| Wydajność grafiki | Min. karta graficzna zintegrowana |
| Parametry pamięci masowej | Dysk twardy o pojemności min. 500 GB |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa |
| Wymagania dodatkowe | Profesjonalny system operacyjny 64 bit do obsługi całego zestawu, monitor LCD 24'', klawiatura, mysz, nagrywarka DVD, możliwość przenoszenia danych przez porty USB 2.0 i 3.0 |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |

    - System backupowy danych i sterowania skonfigurowany fabrycznie o parametrach niezbędnych do obsługi całego systemu nie gorszy niż:

| ATRYBUT | SPOSÓB OKREŚLENIA |
| --- | --- |
| Typ | Komputer stacjonarny |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany do zabezpieczenia danych oraz sterowania system detekcji FL oraz wykorzystany do sterowania modułem detekcji UV-VIS |
| Wydajność obliczeniowa | Komputer powinien osiągać w teście wydajności SysMark2014 SE wynik min. 1600 pkt. |
| Pamięć operacyjna | Pojemność min. 16 GB RAM, maks. 64 GB RAM |
| Wydajność grafiki | Komputer powinien osiągać w teście wydajności FutureMark 3dMark min. 15000 pkt. |
| Parametry pamięci masowej | Dysk twardy o pojemności min. 1000 GB SSD |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa |
| Wymagania dodatkowe | Profesjonalny system operacyjny 64 bit do obsługi całego zestawu, monitor LCD 24'', klawiatura, mysz, nagrywarka DVD, możliwość przenoszenia danych przez porty USB 2.0 i 3.0 |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |

    - Moduł zabezpieczający przed niestabilnością sieci energetycznej (możliwość samodzielnej pracy) minimum typu 3000VA, oraz szyną zasilająca przeciwprzepięciowa min. 5 wejść, systemem okablowania pozwalający na sprawne szybkie i bezpieczne użytkowanie wszystkich modułów

    - cyfrowy zestaw zabezpieczenia danych pozwalające na obróbkę wyników z modułu chromatografii UV-Vis:

| ATRYBUT | SPOSÓB OKREŚLENIA |
| --- | --- |
| Typ | Komputer przenośny |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany do zabezpieczenia cyfrowego danych modułów FL i UV-VIS, pozwalający również na zdalną niezależną kontrolę nad całym modułem, obróbkę danych oraz prezentację i wizualizacje danych |
| Wydajność obliczeniowa | Komputer powinien osiągać w teście wydajności SysMark2014 wynik min. 2000 pkt. |
| Pamięć operacyjna | Pojemność 32 GB RAM |
| Wydajność grafiki | Komputer powinien osiągać w teście wydajności FutureMark 3dMark min. 7800 pkt. |
| Parametry pamięci masowej | Dwa dyski twarde o pojemności min. 1000 GB (pierwszy dysk) oraz min.480 GB SSD (drugi dysk) |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa |
| Waga (dotyczy komputerów przenośnych) | Maks. do 3kg |
| Wymagania dodatkowe | Profesjonalny system operacyjny 64 bit do obsługi całego zestawu, nagrywarka DVD, możliwość przenoszenia danych przez porty USB 2.0 i 3.0, czytnik krat pamięci, moduł bluetooth |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |

  - Moduł chromatografii UV-Vis

    - Detektor UV-Vis diodowy z lampą deuterową, co najmniej 1024 elementów światłoczułych diody, zakres pracy co najmniej 190-800 nm, szerokość szczeliny regulowana co najmniej 1,2 i 8 nm, dokładność długości fali co najmniej 1 nm, szum co najwyżej 3x10-6 AU , dryft co najwyżej 5x10-4 AU/h, liniowość co najmniej 2,0 AU, celka detektora termostatowana, wraz z termostatowaną optyką, wbudowane funkcje walidacyjne, cela pomiarowa o pojemności co najwyżej 10 µl,

    - Detektor refraktometryczny: zakres refrakcji co najmniej: 1-1,75 RIU, poziom szumów co najwyżej 2,5x10 –9 RIU, odpowiedzi detektora: 0,05 do 10 s, dryft co najwyżej 1x10 –7 RIU, temperatura celi kontrolowana w zakresie 30 do 60C ,pojemność celi 9 l, ciśnienia do 2 MPa

    - Pompa binarna z degazerem zakres przepływu co najmniej od 0,0001 do 10 ml/min, zakres pracy do co najmniej 66 MPa przy  3 ml/min, 44 MPa przy 5 ml/min i 22 MPa przy 10 ml/min, system tłoków równoległych o niskich pulsacjach co najwyżej 0,1 MPa, precyzja przepływu co najwyżej 0,06% RSD, dokładność przepływu co najwyżej +/- 1%, wbudowany system do przemywania tłoków, maksymalna objętość skoku tłoka pompy co najwyżej 10 l, dokładność ustawienia gradientu co najwyżej +/- 0,5%, precyzja ustawienia gradientu co najwyżej +/- 0,1%, wbudowane funkcje walidacyjne, wbudowany czujnik wycieku w pompie, Zawór do tworzenia gradientu z formowaniem po stronie niskiego ciśnienia: mieszanie do co najmniej 4 różnych eluentów w tym samym czasie, Degazer co najmniej 5 kanałowy, przepływ do co najmniej 10 ml/min na każdy kanał, objętość na każdym kanale co najwyżej 400 µl, Taca na rozpuszczalniki zintegrowana rozmiarami z innymi modułami systemu + 4 butelki 1l

    - Moduł podawania prób ilość próbek 1,5-2 ml – co najmniej 200, objętość nastrzyku co najmniej 0,1 ul do 50 µl z możliwością rozbudowy do 2000 µl, cykl nastrzyku wraz z przemyciem igły co najwyżej14 s, powtarzalność nastrzyku co najwyżej 0,2% RSD, pomiar nastrzykiwanej objętości na tłoku pompy, współczynnik przeniesienia co najwyżej 0,0025%, termostatowanie komory próbek co najmniej w zakresie 4-45ºC, wbudowane funkcje walidacyjne

    - Moduł termostatowania zakres pracy co najmniej od 10C poniżej temp. otocz do 85C, pojemność na co najmniej 3 kolumny o długości 30 cm, precyzja temperatury co najwyżej ±0,1ºC

    - Moduł kolumnowy pozwalający na określenie związków antyoksydacyjnych w tym witamin rozpuszczalnych w tłuszczach wraz z uchwytem do przedkolumn i 10 wkładami do przedkolumny

    - Podstawowy zestaw obsługi całego modułu:

| ATRYBUT | SPOSÓB OKREŚLENIA |
| --- | --- |
| Typ | Komputer stacjonarny |
| Zastosowanie | Komputer podstawowy (serwer sterujący detekcją fluorescencyjną) będzie wykorzystywany do obsługi detektora refraktometrycznego oraz przekazu danych do systemów backupowych |
| Wydajność obliczeniowa | Komputer powinien osiągać w teście wydajności SysMark2014 SE wynik min. 1100 pkt. |
| Pamięć operacyjna | Pojemność min. 8 GB RAM |
| Wydajność grafiki | Min. karta graficzna zintegrowana |
| Parametry pamięci masowej | Dysk twardy o pojemności min. 500 GB |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa |
| Wymagania dodatkowe | Profesjonalny system operacyjny 64 bit do obsługi całego zestawu, monitor LCD 24'', klawiatura, mysz, nagrywarka DVD, możliwość przenoszenia danych przez porty USB 2.0 i 3.0 |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |

    - System backupowy danych i sterowania skonfigurowany fabrycznie o parametrach niezbędnych do obsługi całego systemu nie gorszy niż:

| ATRYBUT | SPOSÓB OKREŚLENIA |
| --- | --- |
| Typ | Komputer stacjonarny |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany do zabezpieczenia danych oraz sterowania system detekcji refraktometrycznej oraz wykorzystany do sterowania modułem detekcji DAD |
| Wydajność obliczeniowa | Komputer powinien osiągać w teście wydajności SysMark2014 SE wynik min. 1600 pkt. |
| Pamięć operacyjna | Pojemność min. 16 GB RAM, maks. 64 GB RAM |
| Wydajność grafiki | Komputer powinien osiągać w teście wydajności FutureMark 3dMark min. 15000 pkt. |
| Parametry pamięci masowej | Dwa dyski twarde o pojemności min. 1000 GB (pierwszy dysk) oraz min. 256 GB SSD (drugi dysk) |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa |
| Wymagania dodatkowe | Profesjonalny system operacyjny 64 bit do obsługi całego zestawu, monitor LCD 24'', klawiatura, mysz, nagrywarka DVD, możliwość przenoszenia danych przez porty USB 2.0 i 3.0, wyposażony w niezbędne oprogramowanie sterujące takie jak system główny wraz oprogramowanie biurowe pozwalające na edycję baz, ich tworzenie oraz ich prezentowanie |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |

    - Moduł zabezpieczający przed niestabilnością sieci energetycznej (możliwość samodzielnej pracy) minimum typu 3000VA, oraz szyną zasilająca przeciwprzepięciowa min. 5 wejść, systemem okablowania pozwalający na sprawne szybkie i bezpieczne użytkowanie wszystkich modułów

    - Cyfrowy zestaw zabezpieczenia danych pozwalające na obróbkę wyników z modułu chromatografii fluorescencyjnej:

| ATRYBUT | SPOSÓB OKREŚLENIA |
| --- | --- |
| Typ | Komputer przenośny |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany do zabezpieczenia cyfrowego danych modułów refraktometrii i DAD oraz zdalnej niezależnej kontroli nad całym modułem, obróbkę danych i ich wizualizację graficzną |
| Wydajność obliczeniowa | Komputer powinien osiągać w teście wydajności SysMark2014 wynik min. 2000 pkt. |
| Pamięć operacyjna | Pojemność 32 GB RAM |
| Wydajność grafiki | Komputer powinien osiągać w teście wydajności FutureMark 3dMark min. 7800 pkt. |
| Parametry pamięci masowej | Dwa dyski twarde o pojemności min. 1000 GB (pierwszy dysk) oraz min.480 GB SSD (drugi dysk) |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa |
| Waga (dotyczy komputerów przenośnych) | Maks. do 3kg |
| Wymagania dodatkowe | Profesjonalny system operacyjny 64 bit do obsługi całego zestawu, nagrywarka DVD, możliwość przenoszenia danych przez porty USB 2.0 i 3.0, czytnik krat pamięci, moduł bluetooth |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |

  - Moduł spektroskopii

    - dwuwiązkowy UV o zakresie pracy: 190-900 nm, lampy: halogenowa i deuterowa z wbudowaną funkcją automatycznego ustawiania właściwej pozycji lampy, detektor: fotopowielacz - siatka dyfrakcyjna typu Low-Ray-Ligh - szerokość spektralna szczeliny 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 nm, dokładności długości fali ±0.1 nm i powtarzalnośi ±0.05 nm, zakresy pomiarowe: absorbancja -5 do 5 światło rozproszone mniej niż 0.005% dla 220nm, NaI, dokładności fotometrycznej ±0.002 Abs (przy 0-0.5 Abs), stabilność linii bazowej: 0.0002 Abs/h przy 700 nm i poziomem szumów: 0.00003 Abs (RMS) przy 500 nm, wielkość wiązki 12 x 2 mm, szybkość przewijania fali: 14000 nm/min, wbudowane funkcje walidacyjne i funkcje automatycznego sprawdzania poprawności działania aparatu, monochromator Czerny-Turnera z korekcją aberacji, złącze USB, dołączone oprogramowanie komputerowe

    - Przystawka termostatująca wykorzystująca efekt Peltiera na sześć kuwet badanych i jedną kuwetę odniesienia kontrola temperatury prób badanych zakres temperatur: od 16°C do 60°C precyzja temperatury: ± 0.1°C wraz z adapterami USB-CPS

    - Zestaw kuwet z przykrywkami szklanych i kwarcowych do analiz nie mniej niż po 7 sztuk z każdego rodzaju

    - Moduł sterujący:

| ATRYBUT | SPOSÓB OKREŚLENIA |
| --- | --- |
| Typ | Komputer stacjonarny |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany do sterowania systemem detekcji spetrofotometrycznej |
| Wydajność obliczeniowa | Komputer powinien osiągać w teście wydajności SysMark2014 SE wynik min. 1100 pkt. |
| Pamięć operacyjna | Pojemność min. 8 GB RAM |
| Wydajność grafiki | Min. karta graficzna zintegrowana |
| Parametry pamięci masowej | Dysk twardy o pojemności min. 500 GB |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa |
| Wymagania dodatkowe | Profesjonalny system operacyjny 64 bit do obsługi całego zestawu, monitor LCD 24'', klawiatura, mysz, nagrywarka DVD, możliwość przenoszenia danych przez porty USB 2.0 i 3.0, wyposażony w drukarkę laserową kolorową - druk A4 kolor i czarnobiały - minimum 18 storon na minutę 600 x 600dpi |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |

    - Oprogramowanie sterujące zbierające dane i przetwarzające sygnał z analizatora

    - Moduł zabezpieczający przed niestabilnością sieci energetycznej nie mniejszy niż 1500 VA, oraz szyną zasilająca przeciwprzepięciowa min. 5 wejść, systemem okablowania pozwalający na sprawne szybkie i bezpieczne użytkowanie wszystkich modułów

  - System oczyszczania prób pozwalający na analizę polifenolii i innych związków antyoksydacyjnych minimum na 24 stanowiska wraz z odpowiednia pompą próżniowa i zestaw do sączenia faz ruchowych wyposażonych w filtry 0.2 um teflonowe  100 szt., sączki nastrzykowe średnica 15 mm, membrana nylonowa 0.2 um minimum 3 opakowania po 1000 szt.

  - Moduł do odparowywania próbek 54-pozycyjny w atmosferze gazów szlachetnych przy jednoczesnej kontroli ciśnienia, wyposażony w czujnik niskiego poziomu wody z regulacją temperatury do 65C, możliwość regulowania odparowywaniem 1-99 minut, łaźnia ze stali nierdzewnej, sterowanie cyfrowe z zaworem automatycznie odcinającym przy braku zasilania

  - System wstępnego przygotowywania prób biologicznych do oznaczania polifenoli, antocyjanów i innych związków antyoksydacyjnych również we frakcji lipidowej, moc silnika 200 W, moc obrotów 75 obrotów/min, wymiary 42 x 19 x 32 mm,

  - Modułowy system ciśnieniowy przygotowywania prób ciekłych z prób stałych do analiz sterowany elektronicznie z wyświetlaczem czasu i lampką kontrolną, z programowaniem elektronicznym wszystkich funkcji, wskaźnikiem poziomu cieczy z filtrem, pojemnością w zakresie od 1.5-2 L

  - Specjalistyczny modułowy stół:

    - umożliwiający zainstalowanie całego zestawu;

    - z miejscem do obsługi kontrolującej wszystkie moduły;

    - z miejscem zbierania i obróbki danych;

    - z miejscem na sprężarkę i generatorem azotu.

  - Zestaw startowy do zainstalowania aparatu i rozpoczęcia na nim pracy (złączki, zakręcane fiolki, septy, linery, uszczelki typu oringi i ferrule, nakrętki, itp.). Zestaw niezbędnych podstawowych narzędzi pozwalających na wymianę części zużywalnych Minimalna ilość kompletów: fiolka-zakrętka-septa równa 2000 sztuk.

- Z uwagi na wielomodułowy i złożony charakter urządzenia wymagane jest dostarczenie całości przez jednego dostawcę.

- Gwarancja:

  - Wykonawca udziela co najmniej 24-miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, której bieg rozpoczyna się z chwilą odbioru całości przedmiotu umowy (protokół odbioru), z naprawami gwarancyjnymi w miejscu jego użytkowania.

  - Czas  reakcji serwisowej, rozumiany jako okres  od  momentu  zgłoszenia  awarii przez zamawiającego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna), telefonu lub faksu, do momentu podjęcia czynności diagnostycznych przez wykonawcę w siedzibie zamawiającego, nie może być dłuższy niż 48 godzin.

  - Czas naprawy, rozumiany jako okres  od  momentu przyjęcia  zgłoszenia  serwisowego,  do momentu, w jakim zostanie przywrócona pierwotna normatywna funkcjonalność i efektywność działania przedmiotu zamówienia, nie może być dłuższy niż 6 tygodni.

  - W okresie gwarancji oraz po okresie gwarancji wykonawca umożliwia zamawiającemu przeprowadzanie bezpłatnych konsultacji technicznych (bezpośrednich, za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej) z autoryzowanym serwisem, dotyczących przedmiotu zamówienia.

- Zestaw dostępnych not aplikacyjnych producenta do oznaczania związków antyoksydacyjnych w tym polifenoli i antocyjanów

- Wykonawca wraz z dostawą przedmiotu zamówienia zapewni jego montaż, instalację przez autoryzowany serwis.

- Instrukcje obsługi modułów oraz sytemu sterującego:

  - Wraz z systemem dostarczona zostanie instrukcja obsługi w języku polskim oraz angielskim;

  - Certyfikaty: CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa.

- Wykonawca zapewni zamawiającemu bezpłatne szkolenia z obsługi aparatury będącej przedmiotem zamówienia, obejmujące wykonywanie analiz, konserwację, kalibrację, obsługę systemu sterującego pracą wszystkich modułów, w ciągu 14 dni od odbioru zestawu, w siedzibie zamawiającego, obejmujące:

  - szkolenie dwudniowe dla min. 3 pracowników zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz podstawowych zabiegów serwisowych.

  - szkolenie pięciodniowe aplikacyjne dla min. 3 pracowników zamawiającego pozwalające na rozdział związków antyoksydacyjnych w tym szczególnie polifenoli i antocyjanów w próbach biologicznych pozwalające na uzyskanie danych zgodnych z opisem dedykowanej kolumny,

  - instruktaż w zakresie obsługi urządzenia, w tym: zagadnienia eksploatacyjne, harmonogram, konserwacji niezbędnych do prawidłowego działania aparatury, wykaz materiałów eksploatacyjnych, itp.;

  - prezentację i instruktaż podstawowy w zakresie obsługi oprogramowania;

  - wymianę i podłączenie wymaganych gazów laboratoryjnych;

  - kontrolę poprawności działania i kalibrację sprzętu.

- Szkolenia pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi i prawidłowej eksploatacji Aparatu zostaną potwierdzone imiennymi certyfikatami dla uczestników.

- Oferowane urządzenie musi być kompletne i po zainstalowaniu oraz uruchomieniu gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych (wyjąwszy dostarczenie mediów typu np. gazy i energia elektryczna).

- Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.