OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 1 – AUTOKLAW – 2 szt.

- Autoklaw laboratoryjny pionowy ładowany od góry

- Pojemność komory minimum 30 litrów,

- Wymiary komory 280mm średnica x 460mm głębokość,

- Waga urządzenia bez akcesoriów do 55 kg

- Wymiary zewnętrzne autoklawu maksymalnie 530 x 1000 x 500 mm(szer. x wys. x gł.)

- Zasilanie jednofazowe 230V/50Hz

- Obudowa autoklawu ze stali nierdzewnej, komora i drzwi wykonane ze stali nierdzewnej 316L. Komora wyposażona w port walidacyjny.

- Pokrywa zewnętrzna drzwi wykonana z izolującego tworzywa zabezpieczającego

przed poparzeniem. Odporna na wysokie temperatury i odkształcenia.

- Sterowanie w pełni automatyczne mikroprocesorowe, ochrona dostępu hasłem, niezależny monitoring ciśnienia i temperatury,

- Otwieranie i zamykanie pokrywy ręczne. Dociskane za pomocą siłownika. Pokrywa z uszczelka wargowa nie wymagająca pary lub sprężonego powietrza

- Automatyczna blokada temperaturowa i ciśnieniowa oraz w trakcie procesu sterylizacji.

- 2 wewnętrzne elastyczne sondy temperaturowe do pomiaru temperatury sterylizowanych materiałów,

- 10 programów do sterylizacji , zakres temperatury sterylizacji 105-138 °C

- Możliwość ustawienia do 20 indywidualnych programów w których można zmieniać parametry cyklu – temperaturę i czas.

- Wejście Ethernet do podłączenia urządzeń zewnętrznych np. komputera,

- Wejście USB do zgrywania historii cykli,

- Wyświetlacz LCD wielokolorowy z menu w języku polskim, oraz pamięcią wewnętrzną do 200 cykli, ochrona dostępu zabezpieczona hasłem.

- Urządzenie posiada wbudowany zbiornik na wodę demineralizowana, nie wymaga podłączenia do źródła wody i kanalizacji.

- W zestawie kosz druciany ze stali nierdzewnej odpowiedni do urządzenia, 1 szt; wymiary: śr 250 x wys. 380 mm (+/- 5%)

- Gwarancja minimum 24 miesiące

- Aparat wraz z wyposażeniem fabrycznie nowy – wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 r.

- Załączona wraz z dostawą aparatury instrukcja w języku polskim i angielskim

- Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski

- Dostawa do Odbiorcy z instalacją i szkoleniem obsługi w cenie

PAKIET 2 - INKUBATOR CO2 - 2 sztuki

Inkubator  z regulowaną atmosferą CO2 i sterylizacją gorącym powietrzem.

- Wymagana pojemność przynajmniej 105 l.

- Wymiary wewnętrzne przynajmniej: 550x450x400mm (s. x w. x g.)

- Wymiary zewnętrzne nie większe niż: 750x750x600mm (s. x w. x g.)

- Wymagana ilość półek w dostawie przynajmniej 2 szt., możliwość zamontowania przynajmniej 4 półek dodatkowo

- Regulacja CO2 w zakresie min.0-20%.

- Dokładność ustawienia CO2 ±0,1%

- Regulacja temperatury w zakresie do +50°C

- Dokładność ustawienia temperatury ±0,1°C

- Maks. odchylenia w czasie ≤ ±0,1°C

- Maks. odchylenia w przestrzeni ≤ ±0,3°C

- Wykonanie wnętrza i na zewnątrz ze stali nierdzewnej

- Dodatkowe szklane drzwiczki wewnętrzne.

- Wielofunkcyjne 2 wyświetlacze dotykowe  - sterownik z wyświetlaniem temperatury aktualnej, zadanej, temperatury alarmu, stężenia CO2.

- Menu sterowania w języku polskim i angielskim

- Mikroprocesorowy kontroler PID.

- System grzewczy z 6 stron komory roboczej w tym elektrycznie ogrzewane szklane drzwi wewnętrzne.

- Wymuszony obieg gazu za pomocą wbudowanego wentylatora, niepowodujący turbulencji oraz wysuszania próbek.

- Klasyczny system nawilżania ze stabilizacją wilgotność względnej 93% Rh +/- 2,5% za pomocą wbudowanego modułu Peltier’a.

- Sterylizacja wnętrza w cyklu 1 godzinnym w temperaturze 180°. W pełni automatyczna sterylizacja obejmująca ścianki, czujniki, wentylator i zasilanie wodą.

- Sterylizacja niewymagająca demontażu żadnych elementów urządzenia na czas sterylizacji.

- Automatyczna kontrola zawartości CO2 dwu-wiązkowym czujnikiem NDIR (Niedyspersyjnej Absorbcji Podczerwieni) z automatycznym zerowaniem, z funkcjami auto-diagnostycznymi oraz kompensacją ciśnieniową.

- Mikroprocesorowy system termostatowania z dwiema sondami Pt100 i autodiagnostyką

- Niezależny od głównego termostatu mikroprocesorowy system zabezpieczenia przed przegrzaniem, z sondą Pt100, autodiagnostyką i alarmem wizualnym i dźwiękowym

- System alarmowy informujący akustycznie i wizualnie o przekroczeniu lub zbyt niskiej temperatury, stężenia CO2, otwartych drzwi, pustych butli CO2.

- Funkcja 3 punktowej kalibracji temperatury oraz 3 punktowej kalibracji CO2.

- Port inspekcyjny w wewnętrznych drzwiach o średnicy Ø8mm.

- Port komunikacyjny USB oraz Ethernet (RJ45) umożliwiający zgranie zarejestrowanych danych w pamięci urządzenia oraz wgranie profili temperaturowych.

- Oprogramowanie komputerowe do archiwizacji i podglądu zarejestrowanych przebiegów temperaturowych i zdarzeń alarmowych oraz do tworzenia własnych profili temperaturowych (programów pracy urządzenia).

- Fabryczny certyfikat kalibracji dla wartości 37°C; 5% CO2.

- Rejestracja istotnych parametrów pracy urządzenia z funkcją szybkiego podglądu graficznego historii zarejestrowanych danych.

- Wbudowany zmieniacz butli CO2 oraz 2 przyłącza do butli montowane za pomocą szybkozłączki.

- Wbudowany czujnik poziomu wilgotności.

- W zestawie 2 odpowiednie reduktory 2 stopniowe nakręcane na butlę.

- Wymagany termin gwarancji przynajmniej 36 miesięcy.

- Aparat wraz z wyposażeniem fabrycznie nowy – wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 r.

- Załączona wraz z dostawą aparatury instrukcja w języku polskim i angielskim

- Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski

- Dostawa do Odbiorcy z instalacją i szkoleniem obsługi w cenie

PAKIET 3 – INKUBATOR CO2 O2 - 1 szt.

Inkubator  z regulowaną atmosferą CO2 i O2 i sterylizacją gorącym powietrzem.

- Wymagana pojemność przynajmniej 48 l.

- Wymiary zewnętrzne nie większe niż: 485 x 645 x 475mm (s. x w. x g.)

- Wymagana ilość półek w dostawie przynajmniej 2 szt.

- Liczba statywów do półek przynajmniej 6 szt

- Dezynfekcja w wysokiej temperaturze (4 godziny w 120°C). Na czas dezynfekcji nie jest konieczny demontaż żadnych elementów urządzenia.

- Wyświetlacz LCD

- Odczyt wyświetlacza: Temperatura i poziom CO2, 72-godzinny rejestrator wykresu/danych, ustawienia alarmu

- Stabilność CO2 przy zawartości 5 % CO2 - ±0,2 %

- Regulacja CO2 w zakresie min.0,2-20%.

- Dokładność ustawienia CO2 ±0,1%

- Regulacja O2 w zakresie min. 1-19%.

- Regulacja temperatury w zakresie od temp. Otocz. +4 °C do 50 °C

- Dokładność ustawienia temperatury ±0,1°C

- Maks. odchylenia w czasie ? ±0,1°C

- Maks. odchylenia w przestrzeni ? ±0,3°C

- Wykonanie wnętrza i na zewnątrz ze stali nierdzewnej, głęboko tłoczona, łatwa w czyszczeniu komora bez spawów

- Dodatkowe szklane drzwiczki wewnętrzne

- Menu sterowania w języku angielskim

- Port dostępowy, 25 mm

- Przekaźnik systemu BMS

- Półki perforowane

- Regulator gazu montowany w linii

- Rejestracja danych w urządzeniu

- Wbudowany przekaźnik alarmu

- System grzewczy z 6 stron komory roboczej

- Brak wbudowanego wentylatora

- Ciężar bez akcesoriów maks. 32 kg

- W zestawie reduktory dwustopniowe do butli CO2 (1 szt) i N2 (1 szt)

- Gwarancja minimum 24 miesiące

- Aparat wraz z wyposażeniem fabrycznie nowy – wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 r.

- Załączona wraz z dostawą aparatury instrukcja w języku polskim i angielskim

- Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski

- Dostawa do Odbiorcy z instalacją i szkoleniem obsługi w cenie

PAKIET 4 – KOMORA LAMINARNA - 2 szt.

Komora z laminarnym przepływem powietrza, II klasa bezpieczeństwa

- Wyposażona w filtry o skuteczności 99,999% dla cząstek od 0,1 µm do 0,3 µm zapewniające przynajmniej 3 klasę czystości wg ISO 14644.1.

- Spełnia II klasę bezpieczeństwa mikrobiologicznego zgodnie z normą EN 12469:2000 oraz NSF/ANSI 49:

- wymagane potwierdzenie spełniania normy EN wydane przez niezależne laboratorium np. Health Protection Agency, (UK)

- wymagane potwierdzenie spełniania normy NSF wydane przez NSF (USA)

- Poziom głośności ≤ 60 dBA mierzony wg standardu EN 12469:2000

- Szerokość wewnętrzna komory minimum 1270 mm.

- Szerokość zewnętrzna komory maksimum 1450 mm.

- Wysokość wewnętrzna komory ≥ 670 mm.

- Głębokość wewnętrzna komory ≥ 620 mm.

- Szyba frontowa

-  ustawiona pod kątem 80° w stosunku do powierzchni roboczej.

- nieprzepuszczalna dla promieniowania UV, umożliwiająca bezpieczne zamknięcie komory od frontu w pozycji całkowitego opuszczenia.

- przesuwana bezstopniowo manualnie, mechanizm działający na zasadzie przeciwwagi.

- suwana, nieuchylana.

- Wysokość robocza okna frontowego min. 270mm.

- Ściany boczne pełne – nieprzeszklone, potrójne, wewnętrzne ze stali nierdzewnej z podciśnieniem względem otoczenia i perforacjami wzdłuż krawędzi szyby. Wnętrze wyoblone umożliwiające skuteczną dezynfekcję.

- Automatyczna kompensacja prędkości strumienia laminarnego.

- Komora wyposażona w silnik typu EC (elektronicznie komutowany) zapewniający stabilną pracę urządzenia w przypadku wahań napięcia w sieci elektrycznej.

- Panel sterowania z wyświetlaniem:

- prędkości przepływów powietrza wlotowego i laminarnego,

- trybu pracy komory,

- poziomu szyby frontowej,

- temperatury,

- łącznego czasu pracy filtrów, lampy UV oraz wentylatora

- % wskaźnik zużycia filtrów oraz lampy UV

- Panel sterowania umieszczony centralnie pod kątem umożliwiającym obserwację parametrów pracy z pozycji roboczej operatora.

- Oświetlenie obszaru pracy – intensywność > 1400 lux, odizolowane od przestrzeni boksu laminarnego.

- Pod głównym filtrem demontowany dyfuzor chroniący filtr główny przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi i poprawiający jednorodność strumienia laminarnego.

- Wyposażenie:

- na stałe zamontowana lampa UV z licznikiem i programatorem czasu pracy

- 2 gniazda elektryczne zlokalizowane na ścianach bocznych w tym jedno podwójne.

- blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej, niedzielony, w części roboczej – pełny, z obrzeżem wyprofilowanym ku górze dla zabezpieczenia przed rozlaniem próbki w część podblatową.

- frontowa perforacja wypukła

- podłokietnik dla przedramion na całej szerokości komory wykonany ze stali nierdzewnej.

- Czujnik przepływu powietrza zlokalizowany poza obszarem roboczym

- Statyw do pracy w pozycji siedzącej, na kółkach

- Regulacja balansu proporcji przepływu powietrza re-cyrkulowanego i wylotowego.

- Funkcja ograniczenia dostępu do funkcji komory za pomocą kodów PIN dla administratora i operatora.

- Funkcja szybkiej gotowości komory do pracy poprzez automatycznie uruchomienie wentylatora i oświetlenia przy ustawieniu szyby do pozycji roboczej.

- Zewnętrzne elementy malowane techniką proszkowo-piecową z pokrywą antybakteryjną.

- Wyjście RS-232 na komputer umożliwiające rejestrację parametrów pracy urządzenia.

- Wszystkie elementy, których demontaż mógłby powodować jakiekolwiek zagrożenie elektryczne lub mikrobiologiczne - w kolorze czerwonym.

- Funkcja stand-by – zmniejszona wydajność wentylatora – dla ochrony personelu oraz produktu podczas nie używania komory oraz oszczędności energii.

- Pobór mocy ≤ 300W

- Gwarancja minimum 24 miesiące od dostawy/instalacji

- Aparat wraz z wyposażeniem fabrycznie nowy – wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 r.

- Załączona wraz z dostawą aparatury instrukcja w języku polskim i angielskim

- Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski

- Dostawa do Odbiorcy z instalacją i szkoleniem obsługi w cenie

PAKIET 5 – TERMOCYKLER - 1 szt.

Dwublokowy termocykler z funkcją gradientu

- Wyposażony w gradient oraz dwa bloki na których można przeprowadzać jednocześnie niezależne protokoły.

- Pojemność: 64/32 × probówka do PCR 0,2 mL lub 64 × probówka do PCR 0,5 mL.

- Zakres kontroli temperatury bloku 4 – 99 °C

- Tryb kontroli temperatury Fast, Standard, Safe lub równoważny

- Technologia ogrzewania -Elementy Peltiera, technologia potrójnego obwodu

- Maks. liczba próbek64/32 × probówka do PCR 0,2 mL lub 64 × probówka do PCR 0,5 mL

- Uniwersalny blok do probówek w pasku oraz probówek do PCR 0,1 mL, 0,2 mL i 0,5 mL

- Zakres gradientu 1 – 12 °C

- Blok gradientowy, Z 8-kolumnowym gradientem do optymalizacji PCR

- Rozpiętość gradientu temp.30 – 99 °C

- Urządzenie może sterować 2 innymi urządzeniami w sieci

- Zakres temperatury pokrywy37 – 110 °C

- Port USB

- Termoblok z aluminium

- Jednolitość temperatury bloku 20–72 °C≤ ±0,3 °C

- Jednolitość temp. bloku przy 90 °C≤ ±0,4 °C

- Dokładność temperatury bloku±0,2 °C

- Prędkość ogrzewania3 °C/s 1

- Prędkość ochładzania2 °C/s 1

- Interfejsy CAN_in/CAN_out, Ethernet, USB

- Ciężar całkowity maks. 11 kg

- Zasilanie elektryczne230 V, 50 – 60 Hz

- Maks. pobór mocy700 W

- Wymiary (S × G × W) 25 × 41 × 32 cm (+/- 5%)

- Liczba programów w urządzeniu> 700

- Gwarancja minimum 24 miesiące

- Aparat wraz z wyposażeniem fabrycznie nowy – wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 r.

- Załączona wraz z dostawą aparatury instrukcja w języku polskim i angielskim

- Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski

- Dostawa do Odbiorcy z instalacją i szkoleniem obsługi w cenie

PAKIET 6 – WIRÓWKA KOMPAKTOWA - 1 szt.

Wirówka laboratoryjna

- Pojemność rotora: 12×probówka 1,5/2,0 mL, 2×pasek probówek do PCR

- Prędkość przynajmniej w zakresie 800 – 13400 rpm (100 rpm etapy)

- Prędkość maksymalna przynajmniej 12100×g (14.500 rpm)

- Kompaktowa budowa

- Czas rozpędzania i hamowania maksimum 13 s

- Zegar sterujący 15s-30min

- Poziom hałasu < 49 dB(A)

- Wyświetlacz cyfrowy czasu i prędkości

- Metalowe gniazdo rotora

- Przycisk szybkiego wirowania (short spin lub równoważny)

- Automatyczne otwieranie pokrywy na zakończenie wirowania

- Wymiary maksymalnie 230 × 240 × 120 mm (S × G × W)

- Wysokość (z otwartą pokrywą) do 25 cm

- Ciężar bez akcesoriów do 4,5 kg

- Maksymalny pobór mocy 70W

- Zasilanie elektryczne 230 V, 50 – 60 Hz

- Gwarancja minimum 24 miesiące

- Aparat wraz z wyposażeniem fabrycznie nowy – wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 r.

- Załączona wraz z dostawą aparatury instrukcja w języku polskim i angielskim

- Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski

- Dostawa do Odbiorcy z instalacją i szkoleniem obsługi w cenie

PAKIET 7 – WIRÓWKA LABORATORYJNA Z CHŁODZENIEM - 1 szt.

Specyfikacja - Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem

- Siła wirowania rcf 20913 x g (14000 rpm)

- Możliwość regulacji prędkości rpm w zakresie 200-14000, ze skokiem 10 rpm w zakresie 200 - 5,000 rpm i skokiem 100 rpm w zakresie 5,000 - 14,000 rpm

- Wysokość dostępu wynosząca 29 cm

- Możliwość ustawienia promienia dla każdego stosowanego adaptera

- Pobór mocy maksymalnie 1650W

- Automatyczne powiadamianie w przypadku źle wyważonego rotora

- Możliwość wprowadzenia 10 prędkości rozpędzania i hamowania rotora, by chronić bardziej wrażliwe próby

- Funkcja uruchamiania zegara po osiągnięciu ustawionej prędkości

- Możliwość instalacji 18 rotorów

- Maksymalna pojemność 4 x 750ml

- Awaryjne otwieranie pokrywy w przypadku braku zasilania

- Możliwość ustawienia czasu wirowania w zakresie 1 - 99min

- Waga urządzenia maks. 100 kg

- Możliwość regulacji temperatury w zakresie przynajmniej -9 oC do +40 oC

- Wysokość wirówki z otwartą pokrywą 80cm

- Wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys)  70 x 61 x 35 cm

- Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania z możliwością ustawienia szybkości wirowania

- Możliwość wprowadzenia i zapamiętania 35 programów użytkownika

- Wirówka musi posiadać certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

- Nie wymaga podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50-60Hz

- Wirówka wyposażona w przycisk szybkiego, wstępnego schładzania komory wirowania

- Możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf oraz szybkiego konwertowania tych wartości między sobą

- Możliwość wirowania bez ograniczenia czasowego

- Utrzymywanie temperatury komory w trybie „standby” do momentu otwarcia pokrywy

- Funkcja automatycznego wyłączenia po co najmniej 8 godzinach bezczynności

- Dren odprowadzający wilgoć oraz skropliny z komory

- Funkcja automatycznego rozpoznawania zainstalowanego rotora, oraz ograniczania prędkości wirowania dla zachowania maksymalnego bezpieczeństwa

- W zestawie rotor aerozoloszczelny z kompletem adapterów umożliwiający wirowanie po 6 probówek 15ml oraz 50 ml. (siła wirowania nie mniejsza niż. 20 130 x g)

- W zestawie rotor umożliwiający wirowanie minimum 24 probówek 1,5/2,0 ml. (siła wirowania nie mniejsza niż. 20 800 x g)

- Gwarancja minimum 36 miesiące od daty dostawy/instalacji

- Aparat wraz z wyposażeniem fabrycznie nowy – wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 r.

- Załączona wraz z dostawą aparatury instrukcja w języku polskim i angielskim

- Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski

- Dostawa do Odbiorcy z instalacją i szkoleniem obsługi w cenie

PAKIET 8 – WIRÓWKA WOLNOOBROTOWA Z CHŁODZENIEM - 2 szt.

- Siła wirowania rcf nie mniejsza niż 3000 x g

- Możliwość regulacji prędkości rpm w zakresie nie mniejszym niż 100-4400 rpm, ze skokiem nie większym niż 100rpm

- Pobór mocy maksymalnie 380W

- Czas osiągnięcia prędkości maksymalnej nie dłuższy niż 25 sekund

- Czas zatrzymania rotora nie dłuższy niż 25 sekund

- Możliwość instalacji co najmniej 6 rotorów

- Możliwość wirowania co najmniej 4 probówek 100ml lub 30 probówek 15ml

- Możliwość ustawienia czasu w zakresie nie mniejszym niż 0-99min

- Waga urządzania nie większa niż 36kg

- Możliwość regulacji temperatury, co najmniej od -9 oC do +40 oC

- Wysokość wirówki z otwartą pokrywą nie większa niż 60cm

- Wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys) nie większe niż 38 x 58 x 26 cm

- Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania

- Możliwość wprowadzenia i zapamiętania co najmniej dwóch programów wirowania

- Wirówka musi posiadać certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

- Nie wymaga podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50-60Hz

- Funkcja szybkiego, wstępnego ochładzania komory wirowania

- Możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf oraz szybkiego konwertowania tych wartości między sobą

- Możliwość wirowania bez ograniczenia czasowego

- Utrzymywanie temperatury komory w trybie „standby” do momentu otwarcia pokrywy

- Funkcja automatycznego wyłączenia po co najmniej 8 godzinach bezczynności

- Dren odprowadzający wilgoć oraz skropliny z komory

- Funkcja bezpiecznego hamowania, chroniąca wrażliwe próbki i zapobiegająca mieszaniu się rozdzielonych warstw

- W zestawie rotor z kompletem adapterów, umożliwiający wirowanie probówek stożkowych 15 i 50 ml. (Maks. liczba probówek stożkowych na rotor: 8?×?15 mL/4?×?50 mL)

## Gwarancja minimum 24 miesiące od dostawy/instalacji

## Aparat wraz z wyposażeniem fabrycznie nowy – wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 r.

## Załączona wraz z dostawą aparatury instrukcja w języku polskim i angielskim

## Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski

## Dostawa do Odbiorcy z instalacją i szkoleniem obsługi w cenie