OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Inkubator z regulowaną atmosferą CO2, z systemem dekontaminacji – 1 szt.

- System grzania - płaszcz powietrzny

- Pojemność komory 145 l +/- 10%

- Zakres temperatury pracy min od Tot+3oC do +55oC

- Dokładność odczytu i regulacji temperatury min 0,1oC

- Sterowanie mikroprocesorowe z panelem dotykowym, cyfrowym wyświetlaczem parametrów pracy / zadanych oraz opcjonalnym interfejsem USB

- Stabilność czasowa temperatury min 0,1oC

- Jednorodność przestrzenna temperatury min 0,5oC

- Poziom wilgotności względnej przy T = 37oC:

- w trybie standardowym, - min 95% RH

- w trybie obniżonej wilgotności - ok. 90% RH

- Zakres regulacji CO2  min 0 do 20%

- Wysokostabilny, przewodnościowy czujnik pomiaru CO2

- Bezstykowy czujnik poziomu wody układu nawilżania

- Funkcja AUTO-START

- Wnętrze i półki ze stali nierdzewnej z zaokrąglonymi narożnikami

- Minimum 3 półki

- Bezstykowy czujnik poziomu wody układu nawilżania

- Podwójne drzwi: zewnętrzne metalowe podgrzewane, wewnętrzne szklane ze śluzą 3-drzwiczkową

- Tryb sprzętowej dezynfekcji komory roboczej gorącym powietrzem bez konieczności demontażu głowicy pomiarowej ani innych elementów wyposażenia

- Filtr HEPA w linii zasilania CO2

- Dwustopniowy reduktor CO2

- Przepust rurowy do wprowadzenia zewnętrznej sondy pomiarowej w ścianie komory roboczej

- Optyczny i akustyczny alarm przekroczenia zadanych parametrów

- Przyłącze komputerowe RS 232 oraz przyłącze do zewnętrznego systemu monitorowania

- Gwarancja minimum 24 miesiące

- Aparat wraz z wyposażeniem fabrycznie nowy – wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 r.

- Załączona wraz z dostawą aparatury instrukcja w języku polskim i angielskim

- Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski

- Dostawa do Odbiorcy z instalacją i szkoleniem obsługi w cenie

- Zamawiający wymaga certyfikatów i dopuszczeń dla przedmiotu zamówienia do używania na terytorium Unii Europejskiej, określonych w SIWZ.

- Zamawiający wymaga załączenia do oferty folderów informacyjnych dotyczących przedmiotu zamówienia (w języku polskim i angielskim), z których wynikać będzie, iż spełnia on wymagania Zamawiającego

- Certyfikaty bezpieczeństwa (znak CE) i producenta i serwisu (ISO 9001)